## Slide 1: Cours ICP-MS Spectrométrie de Masse à Plasma à Couplage Inductif Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry Partie 2: Analyses par ICP-MS, Interférences
Laëtitia KASPRZAK (laetitia.kasprzak@cea.fr)
DES, ISAS, Département de Recherche sur les Matériaux et la Physico-Chimie pour les énergies bas carbone,
CEA ,Université Paris-Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette, France
Nantes, le 28 Février 2024

## Slide 2: SOMMAIRE - PARTIE 2
Introduction
  Analyses par ICP-MS, les interférences
Interférences non spectrales
Interférences spectrales
Méthodes de résolution
Cellule de collision-réaction
Conclusions

## Slide 3: INTRODUCTION
1

## Slide 4: ICP-MS: interférences
2 types d’interférences
  Non spectrales:
  Résultent de la matrice ou de l’élément à analyser
  Viscosité de l’échantillon, charge en sel ...
  Spectrales:
  Impossibilité de séparer deux rapports masse sur charge identiques
  Comment résoudre ces interférences pour effectuer l’analyse?

## Slide 5: Interférences non spectrales
2

## Slide 6: Interférences non spectrales (effets de matrice)
Liées à la matrice de l’échantillon: charge élémentaire totale, nature des éléments majeurs, solvant, viscosité, etc …
Effets:
Réduction/augmentation de la sensibilité de l’analyte (vs référence):
Liée au transport de l’échantillon, à la nébulisation, aux conditions plasma (taux d’ionisation, extraction des ions, …) modification de la transmission (biais de masse)
(transmission préférentielle des isotopes lourds, effets de charge au niveau de l’interface)
Bouchage cônes

## Slide 7: Interférences non spectrales: résolution
Interférences spectrales physiques:
dues au transfert d’échantillon, formation de l’aérosol,
taux d’ionisation
Affectées par:
        viscosité de l’échantillon
        [acide]
        [solide dissout] ex: NaCl, KCl, …
        Interférences spectrales dues à l’effet de charge – espace:
dues au fait que les masses lourdes affectent le trajet des légers
Solution:
        Dilution de l’échantillon
        étalon interne de masse similaire à l’analyte
        Élimination de la matrice (ETV, mise à sec et reprise, …)
Solution:
        Imiter la composition de l’échantillon = matrix matching
        étalon interne
        Étalonnage par ajouts dosés

## Slide 8: Interférences non spectrales: résolution
Interférences spectrales dues au transfert de charge:
ex lorsque [Na] le signal de l’analyte
Solution:
        Dilution de l’échantillon
        Élimination de la matrice
        Imitation de la composition de la matrice
        Étalonnage par ajouts dosés
        Interférences spectrales dues à l’effet mémoire:
éléments sensibles à l’effet mémoire: Hg, Li, B, I, …
Solution:
        spécifique à l’analyte à doser et à la matrice
        Ex Hg: mesure en milieu Cl- et NO3- avec présence de Au

## Slide 9: Interférences spectrales
3

## Slide 10: Interférences spectrales
Causées par des ions mono-atomiques ou poly-atomiques ayant la même masse nominale (m/z) que l’élément d’intérêt.
4 types d’interférences spectrales:
  Interférences isobariques: isotopes d’élements différents possédant la même masse (m/z)
  Interférences polyatomiques: espèces formées à partir de précurseurs présents dans le plasma (gaz atmosphériques, eau, cides, ...)
    Origines probables: réactions de condensation dans la chambre d’expansion, au niveau du cône échantilloneur, ...?
  Interférences liées aux ions doublement chargés: liées au potentiel de seconde ionisation de l’élément interférent < celui de l’Ar (15,76 eV)
  Interférences liées au recouvrement de pics

## Slide 11: Interférences spectrales
Spectre d’eau milliQ de la masse 40 à la masse 90
@practical guide

## Slide 12: Interférences spectrales isobariques
Interférence générée par un isotope appartenant à un élément différent de l’analyte mais de rapport masse sur charge (m/z) suffisamment proche de celui de l’analyte pour ne pas pouvoir être séparé par le filtre de masse
Résolution des interférences isobariques:
        Choix d’un isotope non interféré (pb pour les éléments mono-isotopiques)
        élimination de la matrice
        Plasma froid
        Equation de correction
        Mécanisme collisionnel et réactionnel
m Elément | Abondance isotopique (%) |  |  |  |  |  | 
 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 48
Ar | 0,34 | 0,06 | 99,6 |  |  |  | 
Ca |  |  | 96,9 | 0,65 | 0,14 | 2,09 | 0,19

## Slide 13: Interférences spectrales isobariques
Plasma froid
Optimisation du plasma dans des conditions particulières:
moins énergétique ce qui limite l’ionisation à certains éléments (ceux dont le PI est < 8 eV)
RF plasma froid de l’ordre de 800 – 1 000 W (au lieu de 1 350 W)
Equation de correction
Ex: analyse de Cd en présence de Sn
Intensité masse 114 = 114Cd + 114Sn
utilisation d’un isotope libre d’interférences dans ce cas 118Sn
Le rapport des abondances peut être considéré comme constant
114Cd = I114 – (a114Sn/a118Sn) * I118
m Elément | Abondance isotopique (%) | 
 | 114 | 118
Cd | 28,73 | 
Sn | 0,66 | 24,22

## Slide 14: Interférences spectrales polyatomiques
Ions polyatomiques générés par l’association de 2 ou plusieurs isotopes créant une interférence avec le rapport masse/charge de l’élément analysé
Ex:
Échantillons contenant des [ ] importantes en éléments particuliers:
    Argures: ArX (+40) où X = n’importe quel élément
    Nitrures: NX (+14)
    Oxydes: XO (+16)
    Hydroxydes: XOH (+17)
    Hydrures: XH (+1)
    Dimères: X2 (Ar2, N2, O2, S2, …)

## Slide 15: Interférences potentielles dans HCl 10 %

## Slide 16: Interférences potentielles dans HNO3 10 %

## Slide 17: Interférences potentielles dans H2SO4 10 %

## Slide 18: Interférences spectrales
Résolution des interférences polyatomiques:
        Choix d’un isotope non interféré (pb pour les éléments mono-isotopique)
        Élimination de la matrice
        Optimisation de l’instrument pour minimiser les interférences
          Plasma froid (limité en fonction de la matrice)
          Taux d’oxydes (réalisé sur le Ce) à minimiser
        Equation de correction
        Mécanisme collisionnel et réactionnel

## Slide 19: Interférences spectrales
Equations de correction:
L’ion moléculaire interférent peut être déterminé sur une masse alternative
        Ex: 35Cl16O interfère 51V
        L’interférence est mesurée à m/z = 53
        51V = I51 – (a35Cl/a37Cl) * I53
        Ex: 40Ar35Cl interfère 75As
        L’interférence est mesurée à m/z = 77
        75As = I75 – (a40Ar35Cl/a40Ar7Cl) * I77
        Si Se présent dans l’échantillon, il faut corriger l’intensité mesurée à m/z = 77
        Il faut mesurer Se à la masse 82
        pour corriger à la masse 77
Mais présence de 82Kr dans Ar …

## Slide 20: Interférences spectrales liées aux ions doublement chargés
Interférence générée par un isotope appartenant à un autre élément que l’analyte, mais de rapport masse sur charge divisé par deux du fait de la double ionisation
Résolution des interférences dues aux ions doublement chargés:
    Optimisation du taux de doublement chargés sur Ba
    Choix d’un autre isotope non interféré
    Mécanisme collisionnel et réactionnel

## Slide 21: Interférences spectrales liées au recouvrement de pics
Interférence générée par un isotope de masse voisine de l’analyte, mais dont la concentration est trop importante pour pouvoir être totalement éliminée par le système dispersif
Résolution des interférences dues au recouvrement de pics:
    Augmentation de la résolution
    Elimination de la matrice (ETV, …)
Notes: ETV: Electrotermal Vaporisation

## Slide 22: Méthodes de résolution
4

## Slide 23: Configuration de base d’un ICP-MS

## Slide 24: Constat: présence de nombreuses interférences
En utilisant un ICP-MS quadripôle conventionnel:
impossible d’éliminer les interférences classiques dans
des matrices complexes (échantillons cliniques ou
environnementaux)
équations de correction,
élimination de la matrice,
pré-traitement, …

## Slide 25: Constat: présence de nombreuses interférences
ALTERNATIVES
Plasma froid
    Réduction de la puissance du plasma 1350 W 600 – 1000 W
    Perte de sensibilité (taux d’ionisation )
    Impossibilité d’analyser les éléments avec un fort PI
Instrument à Haute Résolution
    Perte de sensibilité importante
    Résolution insuffisante pour certaines interférences
    Coût élevé de l’appareillage
Ex1 LD Fe : 10 ppt
Ex2: 40Ar16O+ sur 56Fe+
Ex Résolution:
Ar2 - 80Se: 9600
Ca-Ar: 199 800

## Slide 26: Constat: présence de nombreuses interférences
Désolvatation
Utilisation dispositif et/ou membrane permettant l’obtention d’un aérosol sec (Dry plasma)
Réduction des interférences polyatomiques (oxydes, hydroxydes, …)

## Slide 27: Interférences non spectrales: méthode de résolution
Dilution:
Permet de limiter la charge totale.
Limite classique ICP-MS: TDS < 0,1 g/L, … plus d’effets de matrice
Reconstitution de matrice (matrix-matching):
Permet l’analyse du standard et de l’échantillon dans les mêmes conditions
Nécessité de connaître la matrice de l’échantillon
Méthode lourde sur matrices complexes: nécessité de solutions mono-élémentaires à disposition, ajouts d’impuretés.
Dépendance aux propriétés physico-chimiques des éléments majeurs/mineurs.

## Slide 28: Interférences non spectrales: méthode de résolution
Utilisation d’un étalon interne:
Permet de s’affranchir des effets de matrice et des variations temporelles du signal.
Choix d’un élément de « référence » (normalisation):
  Absent de l’échantillon
  Dans la même gamme de masse que l’analyte
Equation de normalisation (implantée dans les logiciels):
Ech: échantillon
X: analyte
STD: standard
I: intensité (nombre de cps)
C: concentration
FD: facteur de dilution
Attention au comportement de l’analyte vs STD interne

## Slide 29: Interférences non spectrales: méthode de résolution
Méthode des ajouts dosés
Détermination de la concentration par ajout successif d’une solution standard de l’analyte d’intérêt sans modification du volume (modification négligeable).
Méthode lourde (4 à 5 solutions à préparer/échantillon)
Tient compte de tous les éléments de la matrice (fiabilité)

## Slide 30: Interférences non spectrales: méthode de résolution
Dilution isotopique simple

## Slide 31: Interférences non spectrales: méthode de résolution
Dilution double (multiple)

## Slide 32: Interférences spectrales: méthode de résolution
Choix de l’acide de dissolution/dilution:
  Exemple 1: cas de la mesure de 51V+ ou 75As+
        Ne pas utiliser HCl car interférences 35Cl16O+
        à la masse 51 et 40Ar35Cl+ à la masse 75
  Exemple 2: choix « classique » de l’acide nitrique
  Contient uniquement H, O et N qui sont déjà présents dans le plasma: air, matrice H2O de dilution
Equations de correction (implantées dans les logiciels):

## Slide 33: Alternative: purification de l’élément d’intérêt
Obtention de fractions monoélémentaires:
Résines échanges d’ions, Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC), précipitation, …
Possibilité de couplage direct
Problèmes de « blancs » associés (acides, matériel, …)
Possibilités de fractionnement isotopique (red-ox)
(rdt 100 % Dilution isotopique)
Méthodes lourdes:
  Mise au point des protocoles de purification,
  Temps de manip
  Très bonne fiabilité
        Méthode dominante nucléaire/géosciences/enviro
        (interférences spectrales/non spectrales)

## Slide 34: Interférences spectrales: autres méthode de résolution
Vaporisation Electro-Thermique (ETV)
Génération d’hydrures: As, Se, Sn, Sb, Ge, Te, Pb, Bi, Hg, …
Gaz alternatifs à l’Ar ou mélanges de gaz: He, N2, …
Dispositif de collision-réaction
Suppression in-situ des interférences spectrales

## Slide 35: Cellule de collision- réaction
5

## Slide 36: Définition
Un multipôle enfermé dans un volume donné avec un gaz (ou mélange de gaz) pressurisé qui convertit un ion isobarique ou polyatomique en une espèce ionique ou non n’interférant plus avec l’ion d’intérêt.
Le gaz peut également réagir avec l’analyte et le transformer en ion polyatomique pouvant être analysé à une autre masse libre d’interférence.
Le dispositif se situe entre l’optique et le filtre de masse.
5 constructeurs en France:

## Slide 37: Exemple de réaction
Résolution chimique entre Fe et ArO avec NH3

## Slide 38: Réactions ions-molécules

## Slide 39: Principe de fonctionnement de la cellule
Différents mécanismes mis en évidence:
                CONDITIONS:
                - réactions permises
                - réactions sélectives
conditionne le choix du gaz
THERMODYNAMIQUE des GAZ
Notes: La trajectoire d’un ion suivra exactement la forme circulaire (de rayon r) du tube de vol si: - la force centrifuge (mv2 / r ou mw 2 r) - la force de déflexion magnétique (Bzev) se compensent exactement . Or Ec = ½ mv2 = zeV Donc, s’il y a équilibre des forces mv2 / r = Bzev D’où m/z = B2 r 2 e / 2V On voit qu’un ion ayant un m/z donné pourra passer la déflexion magnétique sans être détruit pour une certaine valeur de B (que l’on fait varier lors de la prise du spectre). r, e et V sont des constantes.

## Slide 40: Réactions ion-molécules: Thermodynamique

## Slide 41: Cellule de collisions-réactions: solution ou nouveau problème?
Les collisions – réactions génèrent de nouvelles interférences…
Comment éliminer les nouvelles interférences?
Présence d’un filtre pour éliminer les nouvelles interférences.
2 types de filtres en fonction de la technologie utilisée:
        Filtre de masse
        Filtre en énergie

## Slide 42: Principe du filtre de masse
Courtoisie PERKIN ELMER
QUADRIPOLE:
4 barres (électrodes)
Paires opposées reliées à:
- potentiel alternatif radiofréquence
(700 kHz à quelques MHz)
    - Potentiel continu d’amplitude U
    Équation du mouvement d’un ion de masse m et de charge z
    Ensemble des solutions décrites par les paramètres de Mathieu
    A= f(q) Diagramme de stabilité des trajectoires

## Slide 43: Principe du filtre de masse
Notes: La trajectoire d’un ion suivra exactement la forme circulaire (de rayon r) du tube de vol si: - la force centrifuge (mv2 / r ou mw 2 r) - la force de déflexion magnétique (Bzev) se compensent exactement . Or Ec = ½ mv2 = zeV Donc, s’il y a équilibre des forces mv2 / r = Bzev D’où m/z = B2 r 2 e / 2V On voit qu’un ion ayant un m/z donné pourra passer la déflexion magnétique sans être détruit pour une certaine valeur de B (que l’on fait varier lors de la prise du spectre). r, e et V sont des constantes.

## Slide 44: Évolution du spectre dans le temps

## Slide 45: Évolution du spectre de masse

## Slide 46: Principe du filtre de masse
Courtoisie PERKIN ELMER

## Slide 47: Principe du filtre de masse
Courtoisie PERKIN ELMER

## Slide 48: Principe du filtre de masse
Courtoisie PERKIN ELMER

## Slide 49: Principe du filtre de masse
Courtoisie PERKIN ELMER

## Slide 50: Principe du filtre de masse
Courtoisie PERKIN ELMER

## Slide 51: Principe du filtre de masse
Courtoisie PERKIN ELMER

## Slide 52: Principe du filtre de masse
Fonctionne très bien pour une cellule de collision-réaction type quadripôle
Cas de la DRC de Perkin Elmer (Dynamic Reaction Cell)
Qu’en est-il des autres appareils et constructeurs?
GV instruments: technologie HEXAPOLE
Thermo Electron: technologie HEXAPOLE
Agilent: technologie OCTOPOLE
Problème: le diagramme de stabilité de ces systèmes est beaucoup plus compliqué et moins bien maîtrisé
Notes: La trajectoire d’un ion suivra exactement la forme circulaire (de rayon r) du tube de vol si: - la force centrifuge (mv2 / r ou mw 2 r) - la force de déflexion magnétique (Bzev) se compensent exactement . Or Ec = ½ mv2 = zeV Donc, s’il y a équilibre des forces mv2 / r = Bzev D’où m/z = B2 r 2 e / 2V On voit qu’un ion ayant un m/z donné pourra passer la déflexion magnétique sans être détruit pour une certaine valeur de B (que l’on fait varier lors de la prise du spectre). r, e et V sont des constantes.

## Slide 53: Diagrammes de stabilité
HEXAPOLE OCTOPOLE

## Slide 54: Principe du filtre en énergie

## Slide 55: Réactions ion-molécules: cinétique
Notes: La trajectoire d’un ion suivra exactement la forme circulaire (de rayon r) du tube de vol si: - la force centrifuge (mv2 / r ou mw 2 r) - la force de déflexion magnétique (Bzev) se compensent exactement . Or Ec = ½ mv2 = zeV Donc, s’il y a équilibre des forces mv2 / r = Bzev D’où m/z = B2 r 2 e / 2V On voit qu’un ion ayant un m/z donné pourra passer la déflexion magnétique sans être détruit pour une certaine valeur de B (que l’on fait varier lors de la prise du spectre). r, e et V sont des constantes.

## Slide 56: Perte d’énergie par collisions

## Slide 57: Principe du filtre en énergie
Changer les voltages de la CCT (Collision Cell Technology) et du Quad permet la discrimination des espèces non désirées par rapport à leur énergie cinétique
Courtoisie Thermo Electron
Notes: Kinetic Energy Discrimination

## Slide 58: Principe du mode de collision - Mode Helium
Courtoisie Agilent
* Octopole Reaction System

## Slide 59: Technologie Agilent: 7X00

## Slide 60: Technologie Agilent: 8X00

## Slide 61: Technologie Analytik Jena

## Slide 62: Technologie Perkin ELMER: ELAN DRC

## Slide 63: Technologie Perkin ELMER: ELAN DRC

## Slide 64: Technologie Perkin ELMER: ELAN DRC II

## Slide 65: Technologie Perkin ELMER: NexION 350 ICP-MS

## Slide 66: Technologie THERMO: XSERIES 2

## Slide 67: Travail en mode standard et CCT dans la même expérience
Calibrations et précisions au sein de la méthode en passant du mode standard au mode CCT ( 8 % H2/He)
Courtoisie Thermo Electron

## Slide 68: Technologie THERMO: iCAP RQ

## Slide 69: Technologie THERMO: iCAP TQ
Notes: La trajectoire d’un ion suivra exactement la forme circulaire (de rayon r) du tube de vol si: - la force centrifuge (mv2 / r ou mw 2 r) - la force de déflexion magnétique (Bzev) se compensent exactement . Or Ec = ½ mv2 = zeV Donc, s’il y a équilibre des forces mv2 / r = Bzev D’où m/z = B2 r 2 e / 2V On voit qu’un ion ayant un m/z donné pourra passer la déflexion magnétique sans être détruit pour une certaine valeur de B (que l’on fait varier lors de la prise du spectre). r, e et V sont des constantes.

## Slide 70: Technologie GV Instruments

## Slide 71: Technologie Nu Instruments

## Slide 72: 2 types d’ICP-MS: différents rôles pour la cellule

## Slide 73: 2 types d’ICP-MS: différents rôles pour la cellule

## Slide 74: 2 types d’ICP-MS: différents rôles pour la cellule
Notes: La trajectoire d’un ion suivra exactement la forme circulaire (de rayon r) du tube de vol si: - la force centrifuge (mv2 / r ou mw 2 r) - la force de déflexion magnétique (Bzev) se compensent exactement . Or Ec = ½ mv2 = zeV Donc, s’il y a équilibre des forces mv2 / r = Bzev D’où m/z = B2 r 2 e / 2V On voit qu’un ion ayant un m/z donné pourra passer la déflexion magnétique sans être détruit pour une certaine valeur de B (que l’on fait varier lors de la prise du spectre). r, e et V sont des constantes.

## Slide 75: Démarche analytique

## Slide 76: CONCLUSIONS
6

## Slide 77: Conclusions

## Slide 78: Conclusions et perspectives

## Slide 79: Bibliographie
Notes: La trajectoire d’un ion suivra exactement la forme circulaire (de rayon r) du tube de vol si: - la force centrifuge (mv2 / r ou mw 2 r) - la force de déflexion magnétique (Bzev) se compensent exactement . Or Ec = ½ mv2 = zeV Donc, s’il y a équilibre des forces mv2 / r = Bzev D’où m/z = B2 r 2 e / 2V On voit qu’un ion ayant un m/z donné pourra passer la déflexion magnétique sans être détruit pour une certaine valeur de B (que l’on fait varier lors de la prise du spectre). r, e et V sont des constantes.

## Slide 80: Références
  Practical Guide to ICP-MS – A tutorial for beginners
  Cours ”ICP-MS” de UT2A (Université de Pau) – Hugues Paucot
  Cours ”ICP-MS à cellule de collision/réaction: Bilan d’applications à la séparation” de INSTN – Anthony Nonell
  Techniques de l’ingénieur:
    P2720 V3: ”ICP-MS: couplage plasma induit par haute fréquence – spectrométrie de masse”
    P3740 V2: ”Analyses isotopiques par spectrométrie de masse – méthodes et applications”
  Constructeurs: Agilent, Perkin Elmer, Analytik Jena, Thermo Fisher

## Slide 81
Laëtitia KASPRZAK
  Laetitia.kasprzak@cea.fr
  CEA Saclay
  DES/ISAS/DRMP/SCP/LANIE
  91191 Gif-sur-Yvette Cedex
Remerciements: A. Nonell, R. Brennetot, S. Sannac