## Slide 1: Cours ICP-MS Spectrométrie de Masse à Plasma à Couplage Inductif Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry Partie 3: Performances analytiques
Laëtitia KASPRZAK (laetitia.kasprzak@cea.fr)
DES, ISAS, Département de Recherche sur les Matériaux et la Physico-Chimie pour les énergies bas carbone,
CEA ,Université Paris-Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette, France
Nantes, le 28 Février 2024

## Slide 2: SOMMAIRE - PARTIE 3
Stratétigue analytique en ICP-MS
Méthodes d’étalonnage
Incertitudes

## Slide 3: Stratégie analytique
1

## Slide 4: Développement d’une méthode quantitative
  Sélection d’un mode de préparation de l’échantillon
  Optimisation de l’ICP-MS
  Réaliser une analyse semi-quantitative
  Vérifier l’asence d’interférences
  Sélection des paramètres de la méthode d’analyse
  Sélection de la méthode d’étalonnage et de la gamme de calibration
  Vérifier l’étalonnage avec un étalon différent
  Faire les contrôles qualité (procédures en vigueur au labo)
  Analyser les échantillons

## Slide 5: Contraintes
  Liées à l’échantillon: solide ou liquide (aqueux ou organique)
    Quantité disponible
    Éléments à analyser
    Type d’analyse: totale, spéciation, isotopie
  Liées à l’ICP-MS:
    Eviter l’extrinction du plasma (si trop d’organiques)
    Minimiser le risque de bouchage du système d’introduction
    Limiter les dépôts sur l’optique ionique (charge en sels)
    Limiter les effets de matrice (dilution)
    Obtenir la meilleure LD et stabilité
Conditionne la préparation et la configuration de l’ICP-MS

## Slide 6: Échantillon solide
  Dissolution?
        Si possible, voie la plus confortable
        Acidifier la solution pour stabiliser les éléments trace
        HNO3 préféré
        Limiter la concentration en solide dissous
        Dilution avant passage dans l’ICP
  Extraction (spéciation)? Rendement d’extraction
        Spécifique, attention aux interférences spectrales (mat particulière)
  Minéralisation?
        Voie acide?
        Fusion
          Attention à la pureté des réactifs utilisés
          Attention à la nature de l’acide de reprise
  Pas de minéralisation: ETV, ablation laser?

## Slide 7: Échantillon liquide
  Aqueux ou organique?
        minéralisation, combustion, carbonisation
          Risque perte éléments volatils
        analyse directe par dilution dans solvant – visqueux
          Tuyaux pompe péristaltique adaptés (tygon, viton, ...)
          Nébuliseur et chambre adaptés (verre, quartz) + cônes Pt
          Refroidissement de la chambre
        ajout O2 dans le gaz de nébulisation
        augmentation puissance, débit de gaz
  Viscosité?
  Concentration et nature des acides?
  Concentration en solide dissous?
  Volume d’échantillon disponible?
organique

## Slide 8: Analyse semi-quantitative
  Utile pour déterminer:
        Les éléments présents et estimer leur concentration
        Les interférences potentielles
        La dilution optimale de l’échantillon
        Le choix des isotopes pour réaliser la mesure
  Procédure analytique utile pour passer au crible un échantillon inconnu

## Slide 9: Développement de la méthode
  Choix des isotopes:
        Si possible, utiliser un isotope avec une abondance isotopique importante pour les éléments en faible concentration
        Utiliser les isotopes à abondance plus faible pour les éléments attendus à fotre concentration
        Éviter d’utiliser les isotopes ou le fond (intensité du blanc) est trop important (interférences potentielles)
        Éviter les isotopes qui peuvent être interférés par des polyatomiques

## Slide 10: Méthodes d’étalonnage
2

## Slide 11: Etalonnages
  Choix des isotopes:
        Si possible, utiliser un isotope avec une abondance isotopique importante pour les éléments en faible concentration
        Utiliser les isotopes à abondance plus faible pour les éléments attendus à fotre concentration
        Éviter d’utiliser les isotopes ou le fond (intensité du blanc) est trop important (interférences potentielles)
        Éviter les isotopes qui peuvent être interférés par des polyatomiques

## Slide 12: Etalonnages
  Toutes les techniques de spectrométrie atomique sont des techniques comparatives
        Etalonnage
        Étalonnage externe
        Ajouts dosés
        Étalonnage interne
        Dilution isotopique
Souvent réalisé par régression linéaire
par sélection d’un modèle (droite) et d’une méthode de régression
Paramètres de la droite d’étalonnage

## Slide 13: Méthode des moindres carrés
  On a: Et
  Où: et
Somme des carrés des différences entre les intensités calculées pour chaque point au moyen de l’équation de la droite et la moyenne des intensités calculées
Somme des carrés des différences entre les valeurs expérimentales mesurées (moyenne des répliques) et la moyenne de ces valeurs
Tend vers 1
R est peu sensible à la dispersion des points

## Slide 14: Application de la méthode des moindres carrés
  Hypothèses devant être vérifiées:
        Aucune incertitude n’existe sur la valeur de x, autrement dit, l’erreur sur la concentration des solutions étalons doit être minime par rapport aux erreurs sur signal y
        Les erreurs e sont aléatoires, de moyenne nulle et ont une distribution normale
        L’écart-type sur la détermination de y est constant dans le domaine de contration utilisé, homogénéité des variances (vérifié par le test de Cochran)
          En général, cette condition n’est pas vérifiée en ICP-MS
          Obligation de pondérer la régression

## Slide 15: Méthode des ajouts dosés
  Mode de préparation:
        De préférence, dilution de l’échantillon et ajout de solution étalon minimal

## Slide 16: Méthode des ajouts dosés
        Méthode adaptée à la correction des effets de matrice de type physique

## Slide 17: Ajouts dosés: précautions et limitations
      Ajout minimum pour éviter de perturber et diluer l’échantillon
      Volumer à l’identique chacune des solutions à analyser
      Précision max par ajouts égaux à la concentration de l’échantillon
      Difficulté de réaliser une solution idéale en concentration pour chaque élément
      Vérifier la stricte linéarité de la réponse (nécessite plusieurs ajouts), besoin de diluer l’échantillon
      Si l’interférence est dependante du rapport élément analysé/interférence, la méthode n’est pas utilisable
      La matrice doit avoir le même effet sur l’analyte ajouté que sur l’analyte présent dans l’échantillon (spéciation)
      Détérioration de la limite de détection

## Slide 18: Utilisation d’étalon interne, vérifications d’usage
  Etalon interne:
        Correction utile et efficace pour compenser les changements de sensibilité dus à la matrice et à la dérive du signal
          On travaille alors avec un rapport d’intensités Ia/Ie
  Critères de choix:
    Absent de l’échantillon
    Absence d’interférence sur la masse utilisée
    Comportement chimique, PI, m/Z proche de l’analyte
    Pas de générateur d’interférences
    Intensité proche de l’analyte et temps d’intégration équivalent

## Slide 19: Performances analytiques
3

## Slide 20: Capacité multi-élémentaire
Notes: La première des propriétés d’un ICP-MS est sa capacité multiélémentaire, ainsi que son aptitude à analyser plusieurs isotopes d’un même élément. Il permet en effet de déterminer rapidement de manière séquentielle ou éventuellement simultanée, en fonction du type de spectromètre utilisé, jusqu’à 75 éléments du tableau périodique (voir figure 10). Seuls quelques éléments demeurent inaccessibles en raison principalement d’un potentiel d’ionisation trop élevé et donc d’une concentration en ions insuffisante dans le plasma, ou d’une contamination environnementale ou matricielle trop importante. De façon pratique, sur un appareil quadripolaire, les méthodes comportent au maximum deux ou trois dizaines d’isotopes, nombre au-delà duquel l’analyse devient relativement longue et très séquentielle, ce qui induit une dégradation des résultats en termes de fidélité, et augmente aussi la quantité d’échantillon consommée.

## Slide 21: LD et LQ
Dépend de l’étendue de l’étalonnage
Plusieurs calculs reportés dans la littérature
LQ = 3 x LD
LD les plus répandues:
  BEC = moyenne blanc/pente (Concentration Equivalente au BdF)
  LD calculée avec: 3sblanc/S
  sblanc: écart-type du signal du blanc pour 10 mesures
  S: pente de la droite d’étalonnage

## Slide 22: Optimisation
        L’optimisation du signal des analytes et des taux d’interférents, ions polyatomiques et doublement chargés, est essentiellement liée aux paramètres de fonctionnement du plasma:
        Puissance du générateur,
        Quantité d’aérosol introduite et vitesse d’introduction (débit du gaz de néb.),
        Distance d spire-interface,
        Réglages des tensions des lentilles de l’optique ionique,
        Réglages des paramètres du dispositif de collisions/réactions,
        ...
        Paramètre important: état de surface des différentes parties constituant le système d’introduction de l’échantillon.
        Réglage de l’ensemble des paramètres via le contrôle de la sensibilité répartis sur la gamme de masse, d’un élément léger (Li, Mg, ...) à un lourd (Pb, U, ...), en passant par un élément de masse moyenne (ln, Y, ...).
        Le contrôle des interférents polyatomiques est réalisé par la mesure du taux d’oxydes (en général Ce) et par la mesure du taux d’ions doublement chargés en choisissant un élément à faible potentiel de seconde ionisation (Ba ou Ce).

## Slide 23: Références
  Practical Guide to ICP-MS – A tutorial for beginners
  Cours ”ICP-MS” de UT2A (Université de Pau) – Hugues Paucot
  Cours ”ICP-MS à cellule de collision/réaction: Bilan d’applications à la séparation” de INSTN – Anthony Nonell
  Techniques de l’ingénieur:
    P2720 V3: ”ICP-MS: couplage plasma induit par haute fréquence – spectrométrie de masse”
    P3740 V2: ”Analyses isotopiques par spectrométrie de masse – méthodes et applications”
  Constructeurs: Agilent, Perkin Elmer, Analytik Jena, Thermo Fisher

## Slide 24
Laëtitia KASPRZAK
  Laetitia.kasprzak@cea.fr
  CEA Saclay
  DES/ISAS/DRMP/SCP/LANIE
  91191 Gif-sur-Yvette Cedex
Remerciements: A. Nonell, R. Brennetot