## Slide 2
Etape développement de méthode sur échantillon inconnu
Choix de l’éluant : Biblio + test influence concentration en sel ou type sel
-> Vérification de la forme du pic : déformé non gaussien veut dire souvent que l’éluant n’est pas adapté
-> Taux de recouvrement faible : échantillon colle sur la membrane, il faut peut-être ajouter du sel pour écranter les charges
-> Masse molaire ≠ en changeant d’éluant : agrégation ou destabilisation des objets
-> temps de retention et taille ≠ en changeant d’éluant : objet + ou – recroquevillé sur lui-même

## Slide 3
Exemples Influence du solvant
Fig. 2. Influence of the carrier solution components: a) PBS (blue line), b) HEPES (green line), c) HEPES+NaCl (red line), in the liposome AF4-MALS analysis (using Ls-CV). The fractogram shows the light-scattering signal at 90° of the entrapped liposomes versus the elution time. (Each color line shows the used carrier)
Ángela Écija-Arenas and al (2021)
Liposomes

## Slide 4
Liposomes
Hupfeld and al (2009)
Quand sel=0mM : charge non écranté et Potentiel Zeta très fort et négatif -> objets très repoussés de la membrane, elution très rapide

## Slide 5
Chart: Concentration normalisée
Fractogramme des caséines micellaires natives (concentration) avec l'utilisation de différents éluants
Exemples Influence du solvant
Micelles se déstabilisent quand on n’ajoute pas de calcium dans l’éluant
-> Ponts calciques qui maintiennent la micelle se dissocient

## Slide 6
Etape développement de méthode sur échantillon inconnu
2) Choix du canal (LC ou SC)
- Canal LC : plus grand temps de retention et meilleure séparation
- Canal SC : meilleure résolution et pic moins larges car – de dilution

## Slide 7
Etape développement de méthode sur échantillon inconnu
3) Choix de la quantité injectée
- Si échantillons globulaire (protéines), ou assez compactes ou sphériques : on peut injecter entre 10 et 50ug, voir 100ug si c’est très petit et qu’on veut calculer la taille
- Si grandes chaînes de polymère qui s’enchevêtrent : il faut injecter très dilué <0,1mg/ml et des faibles quantités <5ug -> mais problème pour détecter (aide module DCM Wyatt)
- Il faut faire attention à ne pas agréger artificiellement en injectant trop de quantité : faire des tests et regarder l’évolution de la taille et Mw

## Slide 8
Hupfeld and al (2009)
Liposomes
Quand trop de matière injectée : Rayons + grands -> agrégation artificielle
Influence de la quantité de matière injectée

## Slide 9
Etape développement de méthode sur échantillon inconnu
4) Choix du cross-flow
- Si très polydisperse et distribution en continuum : Décroissance exponentielle
- Si petits objets et/ou pics monodisperse (ex : BSA) : plateau isocratique
- Si mélange 1 population très petit objets + 1 population très gros objets : plateau isocratique au début pour éluer les petits et descente exponentielle ensuite pour éluer les gros objets
Attention : si trop grand cross-flow -> taux de recouvrement peut baisser car les objets sont plaqués contre la membrane

## Slide 10
Influence du Cross-Flow
J. Parot (2020)
Liposomes

## Slide 11
Hupfeld and al (2009)
Liposomes
Influence du Cross-Flow
Quand objets très polydisperse : on préfère une exponentielle à une isoforce car pic “traîne” moins

## Slide 12
Chart: Temps (min)
Micelles caséines + protéines sériques
Influence du Cross-Flow
Signal Refractomètre

## Slide 13
Etape développement de méthode sur échantillon inconnu
5) Vérificaction du taux de recouvrement
Il faut verifier que tout ce qu’on injecte sort du canal :
- Soit on possède le dn/dc des échantillons dans l’éluant et dans ce cas astra calcule un taux de recouvrement en %
- Soit nous ne connaissons pas le taux de recouvrement et nous injectons l’échantillon sans cross-flow ni focus pour obtenir une aire d’un pic total et comparer avec l’aire de notre méthode AF4

## Slide 14
Fig. 6. Method optimization results for Dox1. Fractograms showing the elution trace (normalized excess Rayleigh ratio at 90°), Rg (line) and Rh (dots) versus elution time for injection of 25 μg Dox1, constant XF = 0.3 and varying A) channel length (black: short channel, orange: long channel, B) channel spacer (black: 250 μm, orange: 350 μm, green:490 μm), C) membrane (black: RC 10 kDa, orange RC 30 kDa, green: PES 10 kDa) D) mobile phase (green: isotonic saline = NaCl 0.9%, black: PBS from Lonza (PBS1), orange: DPBS from Lonza (PBS2), purple: PBS from Hyclone (PBS3), E) focus time (black: 3 min, orange: 5 min, green: 8 min) and F) detector flow (violet: 0.5 mL/min, green: 1.0 mL/min) are reported. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.
Liposomes
J. Parot (2020)

## Slide 15
Etape développement de méthode sur échantillon inconnu
Si le taux de recouvrement est faible :
Savoir si les échantillons ne sédimentent pas au fond du vial (voir à l’oeil nu) en faisant une injection directe sans cross flow ni focus : si oui agiter avant injection ou ajouter des détergeant dans l’éluant (FL70)
Savoir si les échantillons ne passent pas à travers la membrane car trop petit : faire une injection directe sans canal et comparer l’aire avec canal : si oui diminuer la porosité de la membrane, le cross-flow ou faire du frit-inlet
3) Si les échantillons sont perdus sur la membrane :
Diminuer la force de Cross-flow et/ou de focus
Travailler en exponentielle sans plateau au début
Changer la nature de la membrane : RC, PES ou PP (polypropylene)*
Changer la nature de l’éluant : + ou – de sels ou nature des sels
Faire du frit-Inlet

## Slide 16
Etape développement de méthode sur échantillon inconnu
Si mauvaise separation des pics :
Augmenter force cross-flow et/ou focus
Augmenter taille spacer pour augmenter les temps de retention
Augmenter la taille du canal
Diminuer la quantité injectée pour augmenter la résolution

## Slide 17
Mode stérique

## Slide 18
Mode hyperlayer

## Slide 19
Dou and al (2013)
En mode stérique l’augmentation du cross-flow ne fait pas augmenter le temps de retention
Il le fait même diminuer
Mode stérique et cross-flow

## Slide 20
Mode stérique et spacer
Le point d’inversion augmente avec le spacer
-> On privilégie un grand spacer pour rester en mode normal